**动力充气型升温仪技术参数要求**

一 用途：用于预防和治疗低温症和减少患者因寒冷引起的不适。

二 技术参数：

1. 采用充气式加温方式
2. ★温控参数：运行温度≥4档，室温档，低档32℃，中档38℃，高档43℃；控温精准度正负偏离≤1.5℃
3. 规格 尺寸：33高X35宽X33长（厘米）； 重量：7.3KG
4. 风速:具备两档气流，高速≤37CFM，低速≥32CFM
5. 过滤器：高效空气过滤系统，空气过滤器≤0.2微米
6. 温度感应器≥3个，可进行连续监测系统温度，精准保证出风口处的气流温度
7. 噪音：高速运行≤51分贝，低速运行≤48分贝
8. 具备内置计时器，准确记录使用时间，便于监控使用和维护
9. ★设备安全系统：具有图示及报警提示音功能，能监测并显示加温时间，最高温度≤56℃，具备过热警示功能，能提示错误代码，便于保养维修
10. 保修期限3年，终生维护。
11. 赠送两个可移动架子，用于升温仪来回移动
12. 每台升温仪赠送5条充气保温毯。